相关设备技术参数：

| 下肢康复运动训练系统技术参数 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 主要功能 | 提供医疗器械注册证 |  |  |
| 2 |  |  | 精准压力感应负重训练，压力感应监测 2kg-100kg |  |  |
| 3 |  |  | 训练目标监测范围 目标负重±20% |  |  |
| 4 |  |  | VAS疼痛评估及训练不良反应记录，协助医生确定最优负重，避免二次损伤 |  |  |
| 5 |  |  | 医生远程训练数据监测，可实现远程医生咨询及训练个性化方案推送 |  |  |
| 6 |  |  | 全程训练数据存储回顾 |  |  |
| 7 |  |  | 无线可穿戴康复鞋，可实现静态、动态多种模式训练 |  |  |
| 8 |  |  | 患者使用视频操作指导 |  |  |
| 9 |  |  | 实时视觉生物反馈训练，动态监测负重表现，提高患者治疗依从性 |  |  |
| 10 |  |  | 10寸液晶LED触摸屏，触屏一体式可折叠助行架，中文+图形导航 |  |  |
| 11 |  |  | 主机快捷按钮，一键开关机，方便操作 |  |  |
| 12 |  | 负重康复鞋 | 康复鞋开关机功能，康复鞋后跟位置，有开关按钮实现开关机功能；康复鞋有闲置定时关机功能。 |  |  |
| 13 |  |  | 康复鞋LED灯显示 康复鞋后跟位置有LED灯显示工作状态；正常工作状态为蓝灯常亮。 |  |  |
| 14 |  |  | 康复鞋充电功能 LED灯红灯闪烁，或康复软件提示康复鞋电池电量低，可通过康复鞋后跟位置充电口进行充电；充电状态为蓝灯闪烁。 |  |  |
| 15 |  |  | 穿戴功能 康复训练时，需用魔术贴鞋带固定好；训练结束后松开魔术贴鞋带。 |  |  |
| 16 |  |  | 康复鞋外形最大尺寸（L×W×H）350×150×120cm |  |  |
| 17 |  | 负重康复助行器 | 开关机功能 助行器屏幕下方有开关按钮实现开关机功能；助行器有闲置待机功能，待机状态下可按开关按钮唤醒。 |  |  |
| 18 |  |  | LED灯显示 助行器屏幕前方有LED灯显示工作状态，在康复训练异常情况下会显示红灯闪烁。 |  |  |
| 19 |  |  | 喇叭功能 助行器屏幕后方有喇叭实现语音操作提示，背景音乐等功能。 |  |  |
| 20 |  |  | 充电功能 康复软件提示主机电池电量低，可通过康复鞋后跟位置充电口进行充电。 |  |  |
| 21 |  |  | 助行架外形最大尺寸（L×W×H）590×540×1150，助行架折叠状态最大尺寸（L×W×H）210×540×930cm |  |  |
| 22 |  |  | 助行架最大长度（L）590cm，助行架最大宽度（W）540cm |  |  |
| 23 |  |  | 助行架高度调节范围760-985cm |  |  |
| 24 |  | 康复训练软件功能 | 用户注册/登录功能 实现手机号或者用户名密码登录功能。新用户可设置用户名、密码，选择医生。 |  |  |
| 25 |  |  | 主界面显示 显示并选择康复训练、计划与记录、我的医生、咨询、用户中心、设置等功能，显示硬件连接状态，时间等系统信息； |  |  |
| 26 |  |  | 打开康复鞋开关，系统自动连接康复鞋设置， 穿戴好康复鞋，设置训练时间，训练负重参数等即可进行康复训练。 |  |  |
| 商务 |  |  | 1.保修期限：≥ 2年，保修期内开机率须达到95%（除非特殊声明，按365天计），否则，每超过一天保修期相应延长10天。质保期每季提供巡检维护一次并出具报告，质保期满后只收取维修配件费，不收人工费。 2.售后服务：1）维修人员在24小时内到达最终用户现场实施维修。2）中标产品的制造商应提供免费软件升级。3）零配件按市场最底价供应，设备停产后仍保证八年的供应。 3.设备安装和要求：中标人按照制造商的要求免费安装和调试，所购设备必须符合国家相关法律法规要求。 4.付款方式：安装调试验收合格后三个月一次付。 5.设备生产日期：不早于安装时间前六个月。 |  |  |
| 血透机检测仪技术参数 |  |  |  |  |  |
| 原装进口 |  |  |  |  |  |
| 重要参数 |  |  |  |  |  |
| 用途 |  |  |  |  | 用于检测血透机的电导率、温度、pH值和压力等重要参数 |
| PH值 |  |  |  |  |  |
| 量程 |  |  |  |  | 0 - 14 pH |
| 精度 |  |  |  |  | ≤0.02 pH |
| 电导率 |  |  |  |  |  |
| 量程 |  |  |  |  | 0 - 200.0 mS/cm |
| 精度 |  |  |  |  | 0 到199 uS/cm 0,3% ≤± 0.6 uS/cm 200到1999 uS/cm ≤± 6 uS/cm 2 到11.99 mS/cm ≤± 0.06 mS/cm 12到19.99 mS/cm ≤± 0.03 mS/cm 20到200 mS/cm ≤± 0.6 mS/cm |
| 温度 |  |  |  |  |  |
| 量程 |  |  |  |  | 0 °C - 100 °C |
| 精度 |  |  |  |  | ≤0.1°C |
| 压力 |  |  |  |  |  |
| 量程 |  |  |  |  | -700至+1900 mmHg |
| 精度 |  |  |  |  | ≤2mmHg |
| 流速 |  |  |  |  |  |
| 量程 |  |  |  |  | 100 ml/min至2000 ml/min |
| 精度 |  |  |  |  | ≤1.5% |
| 屏幕及数据显示形式 |  |  |  |  | 大屏幕显示，可同时显示全部检测数据和波形曲线。 |
| 智能化平台，可以管理和分析多台血透分析仪的检测数据 |  |  |  |  | 具备 |
| 校准规范要求 |  |  |  |  | 满足《JJF 1353-2012 血液透析装置校准规范》 |
| 售后技术服务要求 |  |  |  |  | 生产厂家在在浙江省设有售后服务公司，并配有专业工程师，保证提供及时 优质的售后技术服务 |
| 1.保修期限：≥ 2年，保修期内开机率须达到95%（除非特殊声明，按365天计），否则，每超过一天保修期相应延长10天。质保期每季提供巡检维护一次并出具报告，质保期满后只收取维修配件费，不收人工费。 2.售后服务：1）维修人员在24小时内到达最终用户现场实施维修。2）中标产品的制造商应提供免费软件升级。3）零配件按市场最底价供应，设备停产后仍保证八年的供应。 3.设备安装和要求：中标人按照制造商的要求免费安装和调试，所购设备必须符合国家相关法律法规要求。 4.付款方式：安装调试验收合格后三个月一次付。 5.设备生产日期：不早于安装时间前六个月。 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 称重转运床技术参数 |  |  |  |  |
| *一、 | 总体要求 |  |  | 用于病人的转运，具备称重功能 |  |
| 二 | 重要参数 |  |  |  |  |
| 1、 | 规格 |  |  | 全长1930mm，宽663mm，高低升降510—850mm，背部升降0—70°。 |  |
| *2 | 安全工作载荷 |  |  | ≥170KG。 |  |
| 3、 | 背部升降系统 |  |  | 背部升降采用高品质静音气弹簧控制。 |  |
| 4 | 高低调节 |  |  | 金属材质摇杆系统，过载保护功能，不易折断。 |  |
| 5 | 床板 |  |  | PP树脂成型制品。 |  |
| 6 | 框架 |  |  | 采用钢制/部分铝制品制成。 |  |
| 7 | 护栏 |  |  | 1、PP树脂成型两侧护栏板，护栏高度≥290mm，护栏最薄处的厚度≥15mm，确保患者更安全。也可以水平固定，增加床体宽度，让输液者的手臂有舒适的放置处；并具有双安全锁进行锁定，防止误操作，提高了操作的安全性。护栏可承受27kg水平推力。 2、竖立、平置、下降三种功能。护栏板上设有角度显示，方便护理时知道背部升起的角度；两侧护栏板中间有凹槽，防止导管滑落，方便输液引流。 3、铝压铸一体成型护栏支架，表面氧化处理。全新设计，护栏锁定更牢靠（无铆接，永不松脱）。护栏锁定后，左右晃动量都小于1°，强度更高，安全更可靠，人性化，外观更好。 |  |
| 8 | 脚轮 |  |  | 德国进口中控锁双面脚轮，推行更静音、安全、耐用。四个直径150mm的脚轮，推车四角都有脚轮控制系统，一脚制动，四轮同时固定。 |  |
| *9 | 中心第五轮 |  |  | 独立的中心第五轮系统：推车的两侧都安装有控制踏杆，中心第五轮,脚轮直径≥125 mm，收起时即自由行进；使用时，即“直行”状态（踏杆离地高度50mm，通过性更好），克服运送过程中的惯性作用力，有效地控制前进方向，使运送过程更加安全。 |  |
| 10 | 托盘 |  |  | 床体下有二段式托盘，托盘分为大小、深浅不同的两部分，设有6个漏水孔，使用方便，托盘能承重10Kg。 |  |
| 11 | 输液架 |  |  | 输液架收藏架，固定收藏输液架。 |  |
| * 12 | 氧气瓶架 |  |  | 横向氧气瓶架设计，推行时不会碰撞，安装方便、可靠。可放置容量4L（直径105-115mm）的氧气瓶。 |  |
| 13 | 床垫 |  |  | 转运床垫：面料表面防水处理，易于清洗，四角装有拉链，外部面料可水洗；防静电3段式构造，只需一人操作即可以平行对接和转运病人。 |  |
| 14 | 材质 |  |  | 采用优质冷轧钢材，确保其平整性及材质刚性和韧性。 |  |
| 15 | 喷涂工艺 |  |  | 喷涂工艺增加磷化处理，喷涂涂附着力更强，保证钢材（尤其是管子内部）不生锈。 |  |
| * 16 | 引流袋挂钩 |  |  | 床两侧配有304不锈钢挂钩≥3个，可用于悬挂药袋、引流袋及污物袋，单钩≥5KG，在额定承载下各部分无变形。挂钩大，强度更高，更方便操作。 |  |
| 17 | 其他功能 |  |  | 医用转运车可与水平地面成15°斜坡，锁紧后防止滑行和倾倒。 |  |
| 18 | 称重系统 |  |  | 智能称重系统，液晶显示，操作方便，全方位称重功能（0-170kg） |  |
| 商务 | 1.保修期限：≥ 2年，保修期内开机率须达到95%（除非特殊声明，按365天计），否则，每超过一天保修期相应延长10天。质保期每季提供巡检维护一次并出具报告，质保期满后只收取维修配件费，不收人工费。 2.售后服务：1）维修人员在24小时内到达最终用户现场实施维修。2）中标产品的制造商应提供免费软件升级。3）零配件按市场最底价供应，设备停产后仍保证八年的供应。 3.设备安装和要求：中标人按照制造商的要求免费安装和调试，所购设备必须符合国家相关法律法规要求。 4.付款方式：安装调试验收合格后三个月一次付。 5.设备生产日期：不早于安装时间前六个月。 |  |  |  |  |